## Sprzęt do badań laboratoryjnych
Nr sprawy: ZP.271.72.2019 | [5 empty] | Załącznik nr 2.2
Formularz cenowy - część 2 zamówienia
Sprzęt do badań laboratoryjnych
LP. | Rodzaj pomocy | Opis (parametry minimalne) | Jedn. miary | Producent, model | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
Pracownia badań laboratoryjnych
1 | waga analityczna | Obciążenie maksymalne: 110 g Obciążenie minimalne: 10 mg Dokładność odczytu: 0,1 mg Zakres tary: -110 g Powtarzalność: 0,1 mg Liniowość: ±0,2 mg Wymiar szalki: ø 85 mm Dryft czułości: 1 ppm/°C w temperaturze +15 ° - +35 °C Temperatura pracy: +10° - +40°C Zasilanie: 12 ÷ 16 V DC / 250 mA (350 mA dla wag z WiFi) Kalibracja: wewnętrzna (automatyczna) Wyświetlacz: graficzny z podświetleniem | szt. |  | 1 |  | 0
2 | Ręczny twardościomierz cyfrowy | − skala SHORE "D", − zakres pomiarów 0-100 HD, − błąd pomiaru <±1 HD w zakresie 20÷90 HD, − rozdzielczość 0.2, − wyświetlane informacje: wartość twardości, średnia twardość z grupy pomiarów, max twardość, − zintegrowana głowica pomiarowa dla skali SHORE "D", − praca w zakresie temperatury 0÷25 °C, − duży jasny wyświetlacz, − automatyczne wyłączanie, − wskaźnik poziomu naładowania baterii, − wymienne baterie. | szt. |  | 1 |  | 0
3 | Połyskościomierz | − powtarzalność 0,5 jednostki, − rozdzielczość 0,1 jednostki, − zasilanie - bateria alkaiczna, − wzorzec połysku. | szt. |  | 1 |  | 0
4 | Miernik pH | − zakres 0-14, rozdzielczość 0,1 pH. | szt. |  | 1 |  | 0
5 | Suszarka laboratoryjna | Maksymalna temperatura (°C) 250 Pojemność (l) 15 Max. moc układu grzejnego (W) 600 Ilość półek (szt.) 2 Szerokość komory roboczej (mm) 320 Wysokość komory roboczej (mm) 240 Głębokość komory roboczej (mm) 180 Szerokość zewnętrzna (mm) 440 Wysokość zewnętrzna (mm) 520 Głębokość zewnętrzna (mm) 350 | szt. |  | 2 |  | 0
6 | Stół labolatoryjny przyścienny | Standardowe zestawy przyścienne o wymiarach 3050 x 750 x 900/1750 dł. x gł. x wys. wyposażone są w: 1 zlew, bateria zimna ciepła woda, 8 gniazdek elektrycznych 230V IP44, 2 zlewiki, 2 podwieszane podwójne baterie z zimną wodą, Blat roboczy: płytki ceramiczne. Przestrzeń pod blatem zbudowana szafkami. Stelaże wykonane z profili stalowych zamkniętych 50 x 30 mm, malowane proszkowo Każdy stelaż posiada stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie stołu Nadstawka oparta na dwóch kolumnach wykonanych z profili stalowych pokrytych techniką proszkową farbami poliestrowymi. Kolumny wykonane w kształcie prostokąta o wymiarach: 220 mm x 120 mm), połączonych ze sobą półką z profili stalowych bez dodatkowego podparcia pomiędzy kolumnami Pomiędzy kolumnami mostek instalacyjny, wszystkie instalacje podwieszane z mostka w celu efektywniejszego wykorzystania powierzchni roboczej blatów Sekcja instalacji elektrycznych oddzielona od pozostałych instalacji Gniazda elektryczne 230 V (klasyfikacja osłon ze stopniem ochrony nie mniejszym niż IP 44), instalacja elektryczna z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym Dwie półki ze szkła bezpiecznego osadzone w ramkach stalowych, brzeg ramek wystający powyżej półek , co ma stanowić zabezpieczenie przed przypadkowym spadnięciem przedmiotów stojących na półkach | szt. |  | 1 |  | 0
7 | Stół labolatoryjny przyścienny | Standardowe zestawy przyścienne o wymiarach 3050 x 750 x 900/1750 dł. x gł. x wys. wyposażone są w: 1 zlew, bateria zimna ciepła woda, 8 gniazdek elektrycznych 230V IP44, 2 zlewiki, 2 podwieszane podwójne baterie z zimną wodą, Blat roboczy: płyta HPL Przestrzeń pod blatem zbudowana szafkami. Stelaże wykonane z profili stalowych zamkniętych 50 x 30 mm, malowane proszkowo Każdy stelaż posiada stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie stołu | szt. |  | 3 |  | 0
8 | Krzesło labolatoryjne | Siedzisko wykonane jest z trwałego, odpornego na zabrudzenia i ciecz poliuretanu Płynnie regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatyczengo, Pięcioramienna metalowa podstwa jezdna z plastikowymi kółkami | szt. |  | 10 |  | 0
9 | Waga laboratoryjna precyzyjna | − elektroniczna, − analityczna z przetwornikiem magnetoelektrycznym, kalibracją wewnętrzną i wyświetlaczem LCD, − odczyt: 0.01 mg do 1 mg, − nośność: 81 g - 520 g, − minimalna naważka: od 21 mg do 120 mg | szt. |  | 2 |  | 0
10 | Dygestorium chemiczne | Standardowe wyposażenie komory manipulacyjnej: Oświetlenie wraz z gniazdem zasilającym 230 volt Zlew polipropylenowy odporny na substancje chemicznez odpływem Bateria kpl z podłączeniem Palnik gazowy z zaworem oraz nabojem ; Kuchenka elektryczna z dwoma palnikami. Dolna komora wyposażona jest w dwuskrzydłowe drzwi, a w górnym panelu zamontowana jest instalacja 220V Całość dygestorium chemicznego jest wykonana z płyt laminowanych oraz ceramiki, osadzona jest na solidnym stelażu metalowym malowanym proszkowo zaopatrzonym w stopki regulacyjne co umożliwia wypoziomowanie nawet na nierównym podłożu. Całość komory manipulacyjnej przeszklona Częśc górna dygestorium tzn. komora manipulacyjna służy do przeprowadzania doświadczeń przez chemika. Hartowane szyby oraz wyłożona kwasoodpornymi płytkami komora pozwala bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia. Zamontowany wyciąg elektryczny o wydajności 250m³ oraz rura odprowadzająca Ø 150 i długości 3m pozwala usunąć opary wydostające się podczas eksperymentów. Wymiary dygestorium: Wysokość - wersja robocza bez wentylacji 185cm (długość rury montażowej 3m) Głebokość - 70cm Głębokość komory manipulacyjnej - 60cm Szerokość - 120 | szt. |  | 1 |  | 0
11 | Lepkościomierz Hopplera | Zakres lepkości 0,5 ÷ 70 000 mPa·s (cP) Dokładność 0,5% - 2,0% w zależności od kulki Kulki Nr 1 i 2: Szkło borokrzemowe Nr 3 i 4: Stop żelazo-niklowy Nr 5 i 6: Stal Średnica kulek od 11,0 mm do 15,81 mm Zakres typowych czasów pomiaru 30 s do 300 s (**) Długość drogi opadania 100 mm Zakres dozw. temp. pracy od -5°C do +150°C Objętość rurki 40 mL Wymiary przyrządu 180 x 220 x 330 mm | szt. |  | 1 |  | 0
12 | Mikrometr | pomiar 0-25 mm | szt. |  | 4 |  | 0
13 | Czujnik zegarowy | Dokładność 0.01 mm | szt. |  | 1 |  | 0
14 | Podstawa magnetyczna do czujnika zegarowego | Podstawka do czujnika zegarowego 53 x 40X47 | szt. |  | 1 |  | 0
15 | Psychrometr | Pomiar wilgotności powietrza na podstawie odczytu temperatury termometru suchego i mokrego. | szt. |  | 3 |  | 0
16 | Wilgotnościomierz elektryczny stykowy | Wilgotnościomierz przeznaczony jest do szybkiego, nieniszczącego (bezinwazyjnego) pomiaru wilgotności drewna. Działa na zasadzie pomiaru stałej dielektrycznej. Badane drewno jest penetrowane przez generowane w wilgotnościomierzu pole elektromagnetyczne. Wyposażony jest w pokrętła umożliwiające nastawienie gęstości i grubości drewna. Pozwala mierzyć wilgotność drewna o grubości od 10 mm do 60 mm i gęstości od 0.3 do 1.1 g/cm w zakresie od 4% do 60% wilgotności. | szt. |  | 3 |  | 0
17 | Eksykator | Średnica 250 mm | szt. |  | 2 |  | 0
18 | Kubek forda | − średnica dyszy 4 mm, ze stali nierdzewnej | szt. |  | 2 |  | 0
19 | Stojak do kubka forda |  | szt. |  | 2 |  | 0
20 | Kubek forda | − średnica dyszy 10 mm, ze stali nierdzewnej | szt. |  | 2 |  | 0
21 | Szkło laboratoryjne | Pompka wodna metalowa do odsysania cieczy | szt. |  | 2 |  | 0
|  | Bagietka szklana 5 x 300 mm szt.20 ; Cylinder miarowy kl.A : 25 ml -szt 4, 500 ml szt. 4, 1000 ml szt. 4; Kolba Erlenmayera wąska i szeroka szyja 100, 250, 500 ml po 4 szt. : Lejek szklany średnica 100 dł. 150 szt.4 ; Naczynko wagowe niskie wysokość 30, średnica 50 sztuk. 20 ; Pipeta wielomiarowa kl.AS 1,2,5,10,20,50 ml po 2 szt. ; Probówka okrągłodenna szkło średnica: 10, 15 mm po 10 szt. ; Szalka Petriego szt. 20 ; Szczypce do kolb, poj.1000ml - 3 szczęki szt. 1 ; Szczypce do zlewek dł.300mm szt. 1 ; Termometr bagietkowy -10/+200`C dz.1 płyn/ISO szt.4 ; Zlewka niska 10, 50, 150, 400, 800 ml po 4 szt. | kpl. |  | 1 |  | 0
23 | Regały półkowe laboratoryjny | wysokość regału 1775 mm głębokość regału 410 mm szerokość regału 910 mm ilość półek 4 nośność półki 220 kg konstrukcja regału w elementach do samodzielnego montażu szybki montaż nie wymagający narzędzi elementy stalowe regału cynkowane półki z płyty wiórowej | szt. |  | 8 |  | 0
Sklejarnia i lakiernia
24 | waga analityczna | Obciążenie maksymalne: 110 g Obciążenie minimalne: 10 mg Dokładność odczytu: 0,1 mg Zakres tary: -110 g Powtarzalność: 0,1 mg Liniowość: ±0,2 mg Wymiar szalki: ø 85 mm Dryft czułości: 1 ppm/°C w temperaturze +15 ° - +35 °C Temperatura pracy: +10° - +40°C Zasilanie: 12 ÷ 16 V DC / 250 mA (350 mA dla wag z WiFi) Kalibracja: wewnętrzna (automatyczna) Wyświetlacz: graficzny z podświetleniem | szt. |  | 1 |  | 0
25 | Kubek forda | − średnica dyszy 10 mm, ze stali nierdzewnej | szt. |  | 1 |  | 0
26 | Kubek forda | − średnica dyszy 4 mm, ze stali nierdzewnej | szt. |  | 1 |  | 0
[5 empty] | Łącznie wartość netto |  | 0
[5 empty] | podatek Vat (23%) |  | 0
[5 empty] | Łącznie wartość brutto |  | 0